## Befehle
c't-Lab Syntax Stand 21.05.2010
c't-Lab liefert kein Echo, bei einem Terminal-Programm deshalb ggf. lokales Echo einstellen. Nur ein Befehl pro Zeile. Befehle werden erst nach dem Empfang von CR oder CR/LF verarbeitet.
Schnittstellen-Parameter: 38400 Bd, 8n1. Backspace (#8) löscht letztes Zeichen aus dem Befehlszeilenpuffer, andere Control-Zeichen werden ignoriert.
Ab Firmware-Versionen X.6 besteht die Option, dem Befehl/der Abfrage eine XOR8-Prüfsumme anzuhängen, in der Form $<HEXbyte> mit der XOR-Summe über den gesamten Befehlsstring
also z.B. 0:VAL 20=1.234!$45
Das fordert das jeweilige Modul auf, die Prüfsumme gegen die errechnete zu checken und im Fehlerfall mit dem Fehlercode 7 abzubrechen.
Lässt man bei Ausgabe-Befehlen das "!" weg, erfolgt keine Ausgabe des "#0:255=0 [OK]" Prompts (vermindert Datenmenge bei kritischen Anwendungen)
allgemein
Cmd | Argument | SubCh | Wertebereich | Beispiel-Befehle | Beispiel-Antwort | Erläuterung
IDN | -- | 254 |  | IDN?, *:IDN? | #0:255=1.39 [ADA-IO by c't] | Identifizierung, '*' als Moduladresse gilt für alle Slave-Channels
VAL | 0..255 | 0..255 | div. | 0:VAL 20=5.0!, VAL 10?, 0:10?, 20=5.0! | #0:20=5.0000, #0:2=0.0 | Allg. Form, Messwert-Spannung in Volt, VAL kann auch weggelassen werden
STR** | -- | 255 |  | *:STR?, 255? | #0:255=0 [OK] | Status-Request, Bit 7 (+128)=Busy, 6 (+64)=UserSRQ, 5 (+32)=OverLoad, 4 (+16)=!!!
Bit 3..0=Fehler- oder Button-Nr. (bei UserSRQ)
Buttons: 1=Down/Strom, 2=Up/Spannung, 3=Enter/Feineinstellung (Inkrementalgeber-Druckkontakt)
ERC | -- | 251 | Integer | ERC? | #0:251=0 | Fehler-Zähler auslesen oder setzen, Zähler wird bei jedem Empfangs-Übertragungsfehler um 1 erhöht
SBD | -- | 252 | Byte | 252=51!, 252? | #0:252=51 | Serielle Baudraten-Einstellung, UBRR-Wert des ATmega32 mit U2X-Bit=1, siehe Seite 165 Datenblatt ATmega32 und Status_Latenzen-Arbeitsblatt, erst nach Reset gültig
WEN | -- | 250 | 0..1 | WEN=1!, 1:250=1! | #0:255=16 [OK] | EEPROM-Write-Enable-Bit, vor dem Beschreiben von Werten mit Schreibsperre auf 1 setzen, wird danach wieder automatisch auf 0 gesetzt
** nur Lesen
ADA-IO Version 1.74
Cmd | Argument | SubCh | Wertebereich | Beispiele (hier für Adresse 0) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
VAL | 0..7 | 0..7 | Float | VAL 0?, 0:7? | #0:2=0.0 | ATmega-interner ADC 10 Bit, Eingangsspannung unipolar 0..10 (V)
VAL | 10..17 | 10..17 | -10 bis +10 | 10? | #0:10=10.002 | AD16-8, 16-Bit-Wandler, 8 Kanäle, Spannungswert -10..+10 (V)
VAL | 20..27 | 20..27 | -10 bis +10 | 0:VAL 20=5.0!, 24=1.2345! | #0:20=5.0000 | Ausgabewerte DA12-8 oder DA16-8, 8 Kanäle, Spannungswert -10..+10 (V)
OFS* | 0..27 | 100..127 | Integer | 0:OFS 20=37!, OFS 10? | #0:255=0 [OK], #0:110=302 | Wandler-Offset in Raw-Digits (Integer-Wert)
SCL* | 0..27 | 200..227 | Float | 0:SCL 20=1.0!, SCL 10? | #0:255=0 [OK], #0:210=1.0123 | Skalierungen AD- oder DA-Wert
SCL* | 9 | 209 | Float | 0:SCL 9=100!, SCL 9? | #0:255=0 [OK], #0:209=100.0 | Grundskalierung interner AD-Wandler des ATmega32 (nominal 100)
SCL* | 19 | 219 | Float | 0:SCL 19=3185!, SCL 19? | #0:255=0 [OK], #0:219=3185 | Grundskalierung AD16-8-Wandler LTC1684 (nominal 3185)
SCL* | 28, 29 | 228..229 | Float | 0:SCL 28=200!, SCL 29? | #0:255=0 [OK], #0:229=3200 | Grundskalierung DA12-8-Wandler, SCL 28 für 12 Bit LTC1257 (nominal 200), SCL 29 für 16 Bit LTC1655 (nom. 3200)
RAW** | 0..17 | 50..67 | Integer | RAW 17? | #0:67=31548 | Rohdaten direkt vom Wandler ohne Skalierung und Offset
RAW** | 20..27 | 70..77 | Integer | RAW 27? | #0:77=32767 | Rohdaten, die D/A-Wandler nach Skalierung und Offset erhält
PIO | 0..7 | 30..37 | Byte | 0:PIO 0?, 30?, 0:31=255!, 0:VAL 30? | #0:30=123 | IO-Port 0..7 Datenbyte
DIR | 0..7 | 40..47 | Byte | DIR 0=255!, 40=255! | #0:40=255 | IO-Port 0..7 Richtung, Bit auf 1 = Ausgang. Ab Version 1.74 flüchtig, d.h. bleibt nur bis zum nächsten Reset bestehen; keine Schreibfreigabe mit WEN=1 mehr erforderlich!
DSP | 0..9 | 80..89 |  |  |  | Display/Panel-Parameter, 2 bis 8 derzeit unbenutzt
DSP | 0 | 80 | Byte | DSP 0=20!, DSP=20!, DSP?, 0:80? | #0:80=20 | Panel-Messwertanzeige, bringt Messwert-Kanal (0..27) auf Display
DSP* | 1 | 81 | 0..27 [bel.Text] | DSP 1=20 [Volt]!, 81=10 [Fuellstd]!, 81=11 []! | #0:255=0 [OK] | Text unter dem auf Display angezeigten Messwert, nichtflüchtig, Wert steht korrespondierenden VAL-SubCh, String mit max. 8 Zeichen in [Klammern], [] stellt Default wieder her (Value xx)
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 0:89=2! | #0:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
OPT* | 6 | 156 | 0..1 | OPT 6=1! | #0:255=0 [OK] | Gleiche Funktion wie REF (SubCh 246)
OPT* | 7 | 157 | 0..1 | OPT 7=1! | #0:255=0 [OK] | Integrier-Modus für AD16-8 (ruhigere Anzeige, etwas langsamere Reaktion, default Aus=0)
OPT* | 9 | 159 | Float | OPT 9=4! | #0:255=0 [OK] | Gleiche Funktion wie DSP 9 (SubCh 89)
OPT* | 30..37 | 180..187 | Byte | OPT 30=255! | #0:255=0 [OK] | IO8-32 Ports Einschaltwerte (Default), werden unmittelbar nach Reset auf Ports 0..7 ausgegeben
OPT* | 40..47 | 190..197 | Byte | OPT 40=127! | #0:255=0 [OK] | IO8-32 Port-Datenrichtungen Einschaltwerte (Default), werden unmittelbar nach Reset auf Ports 0..7 eingestellt
ALL** | 0..4 | 95..99 | -- | ALL 4?, 0:95? | (Liste mit Werten) | 0=VAL 0..7 (AD10), 1=VAL 10..17 (AD16), 3=VAL 30..37 (Ports), 4=Alle verfügbaren
TRM* | 0..3 | 240..243 | Byte | TRM 0=31!, TRM1? | #0:255=0 [OK], #0:241=7 | Trigger-Masken für AD-Ports 0..7 (TRM0) und 10..17 (TRM1) sowie I/O-Ports 30..37 (TRM3)
TRT* | -- | 247 | 0, 20..31767 | TRT=0, 0:247=2000 | #0:255=0 [OK] | Autom. Trigger-Timing in ms, 0=Aus, Werte ab 20 ms möglich
TRL* | 0 | 248 | 0..1 | TRL=1!, TRL?, 248=0!, 248? | #0:255=0 [OK], #0:248=1 | Trigger-Edge PB2, neg. = 0, pos. = 1, Impuls an diesem Pin liefert Messwerte wie in Trigger-Maske definiert
TRG | -- | 249 | -- | TRG!, TRG?, 249? | #0:255=0 [OK] (Liste mit Werten) | manuelle Trigger-Auslösung, liefert Messwerte wie in Trigger-Maske definiert
REF* | -- | 246 | 0..1 | REF=1!, REF?, 246? | #0:255=0 [OK], #0:246=0 | Umschaltung interne (1) / externe (0) Referenz, Default = 1, intern
ICB | -- | 230 | Byte | ICB=0!, 0:230? | #0:255=0 [OK], #0:230=255 | Generische I2C-Befehle, Byte Lesen/Schreiben, Bausteinadresse mit ICA eingestellt
ICW | -- | 231 | Word/Integer |  | #0:255=0 [OK], #0:231=1024 | Generische I2C-Befehle, Word Lesen/Schreiben, Bausteinadresse mit ICA eingestellt
ICS | -- | 232 | Word (swapped) |  | #0:255=0 [OK], #0:232=32412 | Generische I2C-Befehle, Word mit vertauschten Bytes Lesen/Schreiben, Bausteinadresse mit ICA eingestellt
ICT** | 0..1 | 233, 234 | Float | ICT?, ICT 0?, 0:ICT 1?, 234? | #0:255=0 [OK], #0:233=24.5 | Temperatur-Sensor auslesen, "0"=LM75, "1"=DS1621/1631
ICA | -- | 239 |  | ICA=72! | #0:255=0 [OK] | I2C-Hardware-Bausteinadresse einstellen, 7 Bit (0..127) ohne R/W-Bit, z.B. 72 für LM75
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
** nur Lesen
DDS Version 3.70
Cmd | Argument | SubCh | Wertebereich | Beispiele (hier für Adresse 1) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
VAL | 0..5 | 0..5 | Float | 1:VAL 1=775!, VAL 2?, 3?, 0=1000! | #1:255=OK, #1:2=0.0 | Allg. Form, VAL kann auch weggelassen werden, Aufruf der folgenden Parameter:
FRQ | -- | 0 | Float | FRQ=1000!, 0=440! | #1:0=1000.0 | Frequenz in Hz, Auflösung 1/10 Hz
LVL | -- | 1 | Float | LVL=775.0!, 1=1000! | #1:1=775 | Pegel in mVeff, auch bei Dreieck, Rechteck True-RMS-Wert
LVP | -- | 2 | Float | LVP=1000!, 1=5000! |  | Vss-Pegel in mV (Spitze-Spitze), wird intern umgerechnet
DBU | -- | 3 | Float | DBU=0.0!, 2=-6! |  | Pegel in dBu, 0 dBu=774,6 mVeff
WAV | -- | 4 | 0..5 | WAV=1!, 4? |  | Wave, 0=aus, 1=Sinus, 2=Dreieck, 3=Rechteck, 4=Logik (mit automatischem Offset je nach Pegel), 5=extern Input
BST | -- | 5 | 0..100 | BST=10! |  | Burst-Pause in 10ms-Schritten, 0=Burst aus (kontinuierlich)
INL** | 0..2 | 10..12 | Float | INL?, INL 0?, 11? | #1:10=775, #1:12=-10 | Input-Level von TRMSC-Tochterplatine, 0=Veff, 1=Vss, 2=Veff umgerechnet in dB
RNG | -- | 19 | 0..3 | RNG=1! | #1:255=OK, #1:19=2 | Input-Range der TRMSC-Tochterplatine, 0=100mVeff, 1=1V, 2=10V, 3=100V
DCO | -- | 20 | -10,0 bis +10,0 | DCO=0!, DCO=5.0!, 5? | #1:255=0 [OK] | DC-Offset in Volt (-10 bis +10), Auflösung 5-mV-Schritte
DSP | 0 | 80 | 0..6 | DSP 0=0!, DSP=1!, DSP?, 0:80? | #1:80=20 | Panel-Menuselect, bringt Menü (0..6) auf Display, 0=Wave, 1=Frequ, 2=Level, 3=Peak-Level, 4=InputLevel, 5=Burst, 6=DC-Offset
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 0:89=2! | #1:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
ALL** | 0 | 99 | -- | ALL?, 0:99? | (Liste mit Messwerten) | Nur ein Messwert: gemessener Eingangs-Pegel
SCL* | 0, 1 | 200, 201 | Float | SCL 1=1.00014!, 201=1.00014! | #1:255=0 [OK] | Skalierungen für Pegelsteller, 0=Low-Bereich 0 bis 199 mVeff, 1=High-Bereich 200 bis 8000 mVeff
SCL* | 2 | 202 | Float | SCL 2=1.000!, 202=2! | #1:255=0 [OK] | Verstärkung Ausgangsstufe, Default 2, für 50-Ohm-Ausgang "1" eintragen wenn Abschlusswiderstand vorhanden
SCL* | 3 | 203 | Float | SCL 3=40!, 203=40! | #1:255=0 [OK] | Abschwächung passiver Abschwächer, 40 = 1/40stel
SCL* | 10..13 | 210..213 | Float | SCL 10=0.9976!, 210=0.9976! | #1:255=0 [OK] | Skalierungen für True-RMS-Konverter, 10=Bereich 100mV, 11=Bereich 1V, 12=Bereich 10V, 13=Bereich 100V
OPT* | 0 | 150 | Float | OPT 0=440!, 1:150=440!, 1:150? | #1:255=0 [OK], #1:150=1000 | Init-Frequenz (default 1000Hz)
OPT* | 1 | 151 | Integer | OPT 1=1000!, 1:151=775! |  | Init-Pegel (default 775 mV)
OPT* | 2 | 152 | Integer | OPT 3=3300! |  | Init-Logikpegel (default 5000 mV)
OPT* | 3 | 153 | Float |  |  | Init-dB (nicht verwendet, obsolet durch OPT 1)
OPT* | 4 | 154 | Byte | OPT 4=3! |  | Init-Wave (default Sinus, 1)
OPT* | 5 | 155 | Byte | OPT 5=440! |  | Init-Burst (default 0ms=aus)
OPT* | 20 | 170 | Float | OPT 20=2.5! |  | Init-Offset in V (default 0V)
CMs Laborgerät (nicht in c't):
PWR | -- | 5 |  | PWR=2! |  | Outputmode, 0=normal, 1=symmetrisch, 2=PowerAmp an, 3=PowerAmp+Symmetrisch; nur für CMs Laborgerät
DSP | -- | (6) |  | DSP | #1:255=OK | Laborgerät: Frequenz/Pegel auf Anzeige aktualisieren
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
** nur Lesen
DCG 2.9 |  |  |  | (Erweiterungen von mcb in rot)
Cmd | Argument | SubCh |  | Beispiele (hier für Adresse 4) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
VAL | 0..15 | 0..15 | Float | 4:VAL 0=10.0!, 0? | #1:255=0 [OK], #1:2=0.1 | Allg. Form für SubCh
TMP** | 0 | 233 | Float | TMP?, 233? | #1:233=46 | Temperatur des Kühlkörpers in °C
DCV | -- | 0 | Float | 4:DCV=10.0!, 0? | #1:255=0 [OK], #1:2=0.0 | Spannung U SOLL in Volt
DCA | -- | 1 | Float | DCA=100!, 1=20! |  | Strom I SOLL in A
DCA | 1 | 2 | Float | DCA 1=100!, 2=20! |  | Strom I SOLL in mA
DCA | 2 | 3 | Float | DCA 2=100!, 3=20! |  | Strom I SOLL in µA
MAH | -- | 7 | Float | MAH?, 7?, MAH=0! |  | Messwert kumulierter Strom in Ah (wird durch MAH=0! , MWH=0! auf 0 gesetzt)
MWH | -- | 8 | Float | MWH?, 8? MWH=0! |  | Messwert kumulierte Leistung in Wh (wird durch MAH=0! , MWH=0! auf 0 gesetzt)
MSV** | -- | 10 | Float | MSV?, 2? |  | Messwert U IST in Volt
MSA** | -- | 11 | Float | MSA?, 4:3? |  | Messwert I IST in A
MSA** | 1 | 12 | Float | MSA 1?, 4:12? |  | Messwert I IST in mA
MSA** | 2 | 13 | Float | MSA 2?, 4:13? |  | Messwert I IST in µA
MSA** | 4 | 15 | Float | MSA 4?, 4:15? |  | Messwert ungeregelte Eingangsspannung U in Volt
MSW** | -- | 18 | Float | MSW?, 18? |  | tatsächlich abgegebene Leistung in Watt
PCV | -- | 20 | Float | 4:PCV=100!, 20? | #1:255=0 [OK], #1:20=100 | Prozentwert für Ausgangsspannung, 0=Aus, 100=mit DCV eing. Wert
PCA | -- | 21 | Float | PCA=100!, 21=33.333! |  | Prozentwert für Ausgangsstrom, 0=Aus, 100=mit DCA eing. Wert
RON | -- | 27 | Integer | RON=10!, 27=4! |  | Ripple (Brumm) On-Zeit in ms, nur gerade Werte, Uaus=DCV
ROF | -- | 28 | Integer | ROF=6! |  | Ripple (Brumm) Off-Zeit in ms, nur gerade Werte, Uaus=DCV* (100-RIP)/100
RIP | -- | 29 | Integer | RIP=25!, 29=25! |  | Ripple (Brumm) in Prozent von der Sollspannung
DSP | 0 | 80 | Byte | DSP=4!, 0:80=0!, 80? | #1:255=0 [OK], #1:80=3 | Angezeigtes Menü auf PM8-Panel 0..5, 0=U, 1=I, 2=Ripple%, 3=T on, 4=T off, 5=TrackCh
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 0:89=2! | #1:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
OFS* | 0, 1 | 100, 101 | Integer | OFS 0=5!, 101=4!, 101? |  | Offset Spannungs-DAC (Sollwert), 0=Low-Bereich, 1=High-Bereich
OFS* | 2..5 | 102..105 | Integer | OFS 2=5!, 102=4! |  | Offset Strom-DAC (Sollwert), 2=2mA, 3=20mA, 4=200mA, 5=2A-Bereich
OFS* | 10, 11 | 110, 115 | Integer | OFS 10=0! |  | Offset Spannungs-ADC (Istwert), 10=Low-Bereich, 11=High-Bereich
OFS* | 12..15 | 112..115 | Integer | OFS 12=0! |  | Offset Strom-ADC (Istwert), 12=2mA, 13=20mA, 14=200mA, 15=2A-Bereich
SCL* | 0, 1 | 200, 201 | Float | SCL 0=1.006!, 200=1.006! |  | Skalierung Spannungs-DAC (Sollwert), 0=Low-Bereich, 1=High-Bereich
SCL* | 2..5 | 202..205 | Float | SCL 2=0.976!, 202=0.976! |  | Skalierung Strom-DAC (Sollwert), 2=2mA, 3=20mA, 4=200mA, 5=2A-Bereich
SCL* | 10, 11 | 210, 215 | Float | SCL 0=1.006!, 200=1.006! |  | Skalierung Spannungs-ADC (Istwert), 10=Low-Bereich, 11=High-Bereich
SCL* | 12..15 | 212..215 | Float | SCL 2=0.976!, 202=0.976! |  | Skalierung Strom-ADC (Istwert), 12=2mA, 13=20mA, 14=200mA, 15=2A-Bereich
ALL** | 0 | 99 |  | ALL?, 4:99? | (Liste mit Messwerten) | ALL 0 enthält VAL 10, 11 und 15 | Default-Werte
RAW** | 0..1 | 50..51 | Integer | RAW 0? | #1:50=31548 | Rohdaten direkt vom 16-Bit-A/D-Wandler (so vorhanden) ohne Skalierung und Offset | 12 Bit | 16 Bit
RAW** | 3..5 | 52..54 | Integer | RAW 3? | #1:53=675 | Rohdaten direkt vom internen A/D-Wandler (3 Kanäle Istspannung, Iststrom, Eingangsspannung), ohne Skalierung und Offset | 12 Bit | 16 Bit
RAW** | 20..21 | 70..71 | Integer | RAW 21? | #1:71=32767 | Rohdaten, die D/A-Wandler nach Skalierung und Offset erhält | 12 Bit | 16 Bit
OPT* | 0 | 150 | Float | OPT 0=3.3! | #1:255=0 [OK] | Default-Ausgangsspannung | 5.0 | 5.0
OPT* | 1 | 151 | Float | OPT 1=0.1! |  | Default-Ausgangsstrom | 0.02 | 0.02
OPT* | 2 | 152 | Float |  |  | InitGainPre, Gain OpAmp U6 nach ADC | 5.0 | 3.0
OPT* | 3 | 153 | Float |  |  | InitGainOut, Gain Sense-Differenzverstärker, (R21/R20) mit R23=R20 und R22=R21 | 3.0 | 3.0
OPT* | 4 | 154 | Float |  |  | InitGainI, Stromeinstellungs-Spannungsteiler R33/(R33+R34) | 0.5 | 0.25
OPT* | 5 | 155 | Float |  |  | Uref LT1019 =2,5000V oder LTC1257 = 2.048V; | 2.048 | 2.500
OPT* | 6 | 156 | Float |  |  | Umax maximale Ausgangsspannung für CheckLimits | 20 | 20
OPT* | 7 | 157 | Float |  |  | R sense 1. Bereich nom. 2mA, 470 Ohm | 470 | 470
OPT* | 8 | 158 | Float |  |  | R sense 2. Bereich nom. 20mA, 47 Ohm | 47 | 47
OPT* | 9 | 159 | Float |  |  | R sense 3. Bereich nom. 200mA, 4.7 Ohm | 4.7 | 4.7
OPT* | 10 | 160 | Float | OPT 10=0.452! |  | R sense 4. Bereich nom. 2A, 0.47 Ohm | 0.47 | 0.47
OPT* | 11 | 161 | Float |  |  | Imax A 1. Bereich | 0.002 | 0.002
OPT* | 12 | 162 | Float |  |  | Imax A 2. Bereich | 0.020 | 0.020
OPT* | 13 | 163 | Float |  |  | Imax A 3. Bereich | 0.200 | 0.200
OPT* | 14 | 164 | Float | OPT 14=1! |  | Imax A 4. Bereich, für CheckLimits | 1000 | 2000
OPT* | 15 | 165 | Float |  |  | ADCUlofac, Skalierung Uist durch Spannungsteiler an Q1, R12/(R12+R24) | 1 | 2
OPT* | 16 | 166 | Float |  |  | ADCUhifac, Skalierung Uist durch Spannungsteiler an Q1 R12/(R24+R12¦¦R16) | 5 | 6
OPT* | 17 | 167 | Float |  |  | InitOptions, Bit 0=1: LTC1655 statt 1257, Bit 1=1: LTC1864 vorhanden, Bit 2=1:DCP vorhanden | 0 | 7
OPT* | 18 | 168 | Float |  |  | SwitchU, DAC-Umschaltpunkt Low/High-Bereich in Volt (Uoutmax ADC = 2.048V*InitGainOut) | 6 | 12.1
OPT* | 19 | 169 | Float |  |  | untere Relais-Umschaltspannung (wieder auf 15V AC) | 21 | 12.1
OPT* | 20 | 170 | Float |  |  | obere Relais-Umschaltspannung (wieder auf 30V AC) | 22 | 12.5
OPT* | 21 | 171 | Float | OPT 21=60! |  | Lüfter-Einschalt-Temperatur | 50 | 50
OPT* | 22 | 172 | Float | OPT 22=10! |  | Einschaltwert RON Ripple On-Time in ms, nur gerade Werte | 4 | 4
OPT* | 23 | 173 | Float | OPT 23=10! |  | Einschaltwert ROF Ripple Off-Time in ms, nur gerade Werte | 6 | 6
OPT* | 24 | 174 | Float | OPT 24=25! |  | Einschaltwert RIP Ripple Prozent (Brumm), 0..100 | 0 | 0
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
** nur Lesen
ACV 1.05
Cmd | Argument | SubCh |  | Beispiele (hier für Adresse 5) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
VAL | 8 | 8 | Byte | VAL 8=2!, 5:8=2! |  | SPDIF Sampling-Format 0=Consumer 48kHz, 1=Consumer 96kHz, 2=Consumer 192kHz, 3=Professional 48kHz, (4=Professional 96kHz, 5=Professional 192kHz)
SMP | -- | 8 | Byte | SMP=0!, 5:8=3! |  | SPDIF Sampling-Format 0=Consumer 48kHz, 1=Consumer 96kHz, 2=Consumer 192kHz, 3=Professional 48kHz, (4=Professional 96kHz, 5=Professional 192kHz)
RNG | -- | 19 | 0..8 | RNG=1!, 5:19=1! | #5:255=OK, #5:19=2 | Messbereichsumschaltung, RNG 0=-20dB ... RNG 8=+50dB
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 5:89=2! | #5:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
INL** | 0..1 | 10..11 | Float | INL?, INL 0?, 11? | #5:10=775 | Level von True-RMS-Messgleichrichter in mVeff, VAL 10=Links, VAL 11=Rechts, skaliert mit Gain/Range
DSP* | 0 | 80 | Byte | DSP=0!, 0:80=2! | #5:255=0 [OK] | Panel-LCD angezeigte Menü-Auswahl, 0=AuxCmdsel, 1=RateSel, 2=GainSel, 3=LevelBarDispl, 4=mVDispl
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 5:89=2! | #5:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
OPT* | 0..1 | 150..151 | 0..8 | OPT 1=1! | #5:255=0 [OK] | OPT 0 bzw. VAL150=Default RNG, 1 bzw. 151=Default SPDIF-Rate
SCL* | 0..7 | 200 | Integer | SCL 0=2098!, 5:201=633! | #5:255=0 [OK] | Skalierungen für Pegel-Anzeige, Integer-Multiplikator, ca. 2100 bei geraden, 663 bei ungeraden Gains
RAW** | 0, 1 | 50, 51 | Integer | RAW 0? | #5:50=978 | AD-Raw-Wert, RAW 0 bzw. VAL 50=links, RAW 1 bzw. VAL 51=rechts
ALL | 0 | 99 |  | ALL?, 5:99? | (Liste mit Messwerten) | Beide Input-Level von True-RMS-Messgleichrichter in mVeff, 10=Links, 11=Rechts
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
** nur Lesen
DIV 3.04
Cmd | Argument | SubCh |  | Beispiele (hier für Adresse 3) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
VAL | 0 | 0 |  | 3:VAL 0?, 0? | #3:0=1.564, #3:0=-99999 | ADC24, Auslesen des gewandelten, skalierten Wertes, je nach Bereich DC oder AC TrueRMS. Overload: -99999
VAL | 1 | 1 |  | VAL 1?, 1? | #3:1=1.564 | Intergrierter Messwert
VAL | 2 | 2 |  | VAL 2?, 2? | #3:2=1.564 | Langsam integrierter Messwert
VAL | 10 | 10 |  | VAL 10?, 10? | #3:10=1.560 | ADC10, schnellerer Interner 10-Bit-Wandler, je nach Bereich AC TrueRMS oder DC
VAL | 11 | 11 |  | VAL 11?, 11? | #3:11=1.560 | ADC10, schnellerer Interner 10-Bit-Wandler, je nach Bereich AC Peak oder DC
RNG | -- | 19 | 0..15 | RNG=1! | #3:255=OK, #3:19=2 | Messbereichsumschaltung DC250mV..DC250V (0..3), AC250mV..AC250V (4..7), DC25mA..DC10A (8..11), AC25mA..AC10A (12..15)
RAW** | 0, 10..12 | 50, 60..62 |  | RAW 0?, 3:50? | #3:50=61245 | DA-Wandler Rohdaten, 50=ADC24, 60=ADC10 AC TrueRMS, 61=ADC10 AC Peak, 62=DC
DSP* | 8 | 88 | Byte | DSP 8=0!, 0:88=2! | #3:255=0 [OK] | LCD-Anzeige Messwert-Integrationsmodus 0=Aus/1=schnell/2=langsam
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 0:89=2! | #3:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
OFS* | 0..15 | 100..104 |  | OFS 0=9277, 100=9277, 100? | #3:255=OK, #3:100=12345 | Offsets für 16 Ranges DC250mV..AC10A von Wandler ADC24
OFS* | 20.35 | 120..135 |  | OFS 20=-7, 120=-7 | #3:255=OK | Offsets für 16 Ranges DC250mV..AC10A von Wandler ADC10 (Atmega-Intern)
OPT* | 0 | 150 | 0..15 |  |  | Default-Range TO BE IMPLEMENTED
SCL* | 0..15 | 200..215 |  | SCL 0=1.00032!, 200=1.00032!, 200? |  | Skalierungen für 16 Ranges DC250mV..AC10A von Wandler ADC24
SCL* | 20..35 | 220..235 |  | SCL 20=1.00032!, 220=1.00032!, 220? |  | Skalierungen für 16 Ranges DC250mV..AC10A von Wandler ADC10 (Atmega-Intern)
TRM* | 0 | 240 | Byte | TRM 0=7!, TRM? | #3:255=0 [OK], #3:240=7 | Trigger-Maske, Bit 0=SubCh 0, Bit 1=SubCh10, Bit2=SubCh11
TRT* | -- | 247 | 0, 20..31767 | TRT=0, 0:247=2000 | #3:255=0 [OK] | Autom. Trigger-Timing in ms, 0=Aus, Werte ab 20 ms möglich
TRL* | 0 | 248 | 0..1 | TRL=1!, TRL?, 248=0!, 248? | #3:255=0 [OK], #3:248=1 | Trigger-Edge PB2, neg. = 0, pos. = 1, Impuls an diesem Pin liefert Messwerte wie in Trigger-Maske definiert. Erfordert Reset
TRG | -- | 249 | -- | TRG!, TRG?, 249? | #3:255=0 [OK] (Liste mit Werten) | manuelle Trigger-Auslösung, liefert Messwerte wie in Trigger-Maske definiert
ALL | 0 | 95..99 |  | ALL?, 99? | (Liste mit Messwerten) | TO BE IMPLEMENTED
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
** nur Lesen
EDL 1.78 |  |  |  | (Erweiterungen von mcb in rot)
Cmd | Argument | SubCh |  | Beispiele (hier für Adresse 6) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
VAL | 0..255 | 0..255 | Float | 6:VAL 0=10.0!, 0?, 6:1=0! | #6:255=0 [OK], #6:2=10.1 | Allg. Form für SubCh
TMP** | 0 | 233 | Float | 6:TMP?, 233? | #6:233=46 | Kühlkörper-Temperatur in °C, bei externer Leistungsstufe: abhängig vom gewählten A-Bereich
ENA | -- | 0 | Boolean | 6:ENA=1!, 0? | #6:255=0 [OK], #1:2=0.0
DCA | -- | 1 | Float | DCA=100!, 1=20! |  | Strom I SOLL in A
DCA | 1 | 2 | Float | DCA 1=100!, 2=20! |  | Strom I SOLL in mA
DCP | -- | 3 | Float | DCP=12! |  | Leistung P SOLL in Watt
DCV | -- | 4 | Float | DCV=10.5! |  | Untere Abschaltspannung U in Volt
DCR | -- | 5 | Float | DCR 1=123!, 5=123! |  | Sollwiderstand im R-Betrieb
MAH | -- | 7 | Float | MAH?, 7?, MAH=0! |  | Messwert kumulierter Strom in Ah (wird durch MAH=0! , MWH=0! auf 0 gesetzt)
MWH | -- | 8 | Float | MWH?, 8? MWH=0! |  | Messwert kumulierte Leistung in Wh (wird durch MAH=0! , MWH=0! auf 0 gesetzt)
-- | -- | 9 | Byte | 6:9=4!, 9? |  | Bereichs-Direktwahl 0 (kleinster Bereich) bis 3 (größter Bereich), 4 = Auto-Select je nach eingestelltem DCA (default)
MSV** | 0 | 10 | Float | MSV?, 6:10? |  | Messwert U IST in V während On-Zeit
MSA** | 2 | 16 | Float | MSA?, 6:11? |  | Messwert I IST in A während On-Zeit
MSA** | 1 | 12 | Float | MSA 1?, 6:12? |  | Messwert I IST in mA während On-Zeit
MSV** | 5 | 15 | Float | MSV 5?, 6:15? |  | Messwert U IST in Volt während Off-Zeit
MSA** | 5 | 16 | Float | MSA 5?, 6:16? |  | Messwert I IST in A während Off-Zeit
MSA** | 6 | 17 | Float | MSA 6?, 6:17? |  | Messwert I IST in mA während Off-Zeit
RNG | -- | 19 | Byte | RNG=1!, 19? |  | Eingangsspannungs-Messbereich und Modus, 0=OutputOff, 1=IconstHiVolt, 2=IconstLoVolt, 3=RmodeHiVolt, 4=RmodeLoVolt, 5=PmodeHiVolt, 6=PmodeLoVolt
MSW** | -- | 18 | Float | MSW?, 18? |  | tatsächlich aufgenommene Leistung in Watt
PCA | -- | 21 | Float | PCA=100!, 21=33.333! |  | Prozentwert für Ausgangsstrom, 0=Aus, 100=mit DCA eing. Wert
RON | -- | 27 | Integer | RON=10!, 27=4! |  | Ripple On-Zeit in ms, Iaus=DCA
ROF | -- | 28 | Integer | ROF=6! |  | Ripple Off-Zeit in ms, Iaus=DCA* (RIP)/100
RIP | -- | 29 | Integer | RIP=25!, 29=50! |  | Strom während Off-Zeit in Prozent von DCA-Wert (einschl. PCA)
DSP | 0 | 80 | Byte | DSP=4!, 6:80=0!, 80? | #6:255=0 [OK], #6:80=3 | Angezeigtes Menü auf PM8-Panel 0..5, 0 oder 1=I/U, 2=Mode, 3=T on, 4=T off, 5=I off%, 6=TrackCh
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 6:89=2! | #6:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
OFS* | 2..5 | 102..105 | Integer | OFS 2=5!, 102=4! |  | Offset Strom-DAC (Sollwert), 2=2mA, 3=20mA, 4=200mA, 5=2A-Bereich
OFS* | 10, 11 | 110, 115 | Integer | OFS 10=0! |  | Offset Spannungs-ADC (Istwert), 10=Low-Bereich, 11=High-Bereich
OFS* | 12..15 | 112..115 | Integer | OFS 12=0! |  | Offset Strom-ADC (Istwert), 12=2mA, 13=20mA, 14=200mA, 15=2A-Bereich
SCL* | 2..5 | 202..205 | Float | SCL 2=0.976!, 202=0.976! |  | Skalierung Strom-DAC (Sollwert), 2=2mA, 3=20mA, 4=200mA, 5=2A-Bereich
SCL* | 10, 11 | 210, 215 | Float | SCL 0=1.006!, 200=1.006! |  | Skalierung Spannungs-ADC (Istwert), 10=Low-Bereich, 11=High-Bereich
SCL* | 12..15 | 212..215 | Float | SCL 2=0.976!, 202=0.976! |  | Skalierung Strom-ADC (Istwert), 12=2mA, 13=20mA, 14=200mA, 15=2A-Bereich
ALL** | 0 | 99 |  | ALL?, 6:99? | (Liste mit Messwerten) | einschließlich Off-Werte
RAW** | 0..1 | 50..51 | Integer | RAW 0? | #6:50=31548 | Rohdaten direkt vom 16-Bit-A/D-Wandler ohne Skalierung und Offset
RAW** | 3..4 | 52..53 | Integer | RAW 3? | #6:53=675 | Rohdaten direkt vom internen A/D-Wandler (2 Kanäle Istspannung, Iststrom integriert) | Default-Werte
RAW** | 20..21 | 70..71 | Integer | RAW 21? | #6:71=32767 | Rohdaten, die D/A-Wandler nach Skalierung und Offset erhält, in 70 für On-Zeit, in 71 für Off-Zeit | 12 Bit
TRM* | 0 | 240 | Byte | TRM 0=1!, TRM=1,TRM? | #6:255=0 [OK], #6:240=2 | Trigger-Maske, Bit 0=1 -> Freigabe Trigger Input PL6, Bit 1=1 -> Periodische Ausgabe On- und Off-Werte | 00000001
OPT* | 1 | 151 | Float | OPT 1=0.1! | #6:255=0 [OK] | Default-Ausgangsstrom | 0.02
OPT* | 2 | 152 | Float |  |  | InitLowDividerU, U-Gain U12 einschl. Istspannungs-Vorteiler wenn PreAmp ein (PC5/Q1=high) | 2.5
OPT* | 3 | 153 | Float |  |  | InitHiDividerU, Istspannungs-Vorteilfaktor (R53+R58)/R52+1 | 10
OPT* | 4 | 154 | Float |  |  | InitGainI, Gain Sense-OpAmp U13 | 0.5
OPT* | 5 | 155 | Float |  |  | Uref LT1019 =2,5000V | 2.5
OPT* | 6 | 156 | Float |  |  | maximal aufzunehmende Leistung (U*I oder U*U/R), darüber Abschaltung und Fault-Meldung | 25
OPT* | 7 | 157 | Float |  |  | R sense 1. Bereich nom. 2mA, 100 Ohm oder 10mA, 20 Ohm | 100
OPT* | 8 | 158 | Float |  |  | R sense 2. Bereich nom. 20mA, 10 Ohm oder 100mA, 2 Ohm | 10
OPT* | 9 | 159 | Float |  |  | R sense 3. Bereich nom. 200mA, 1 Ohm oder 1A, 0.22 Ohm | 1
OPT* | 10 | 160 | Float | OPT 10=0.2197! |  | R sense 4. Bereich nom. 2A, 0.1 Ohm oder 10A, 0.02 Ohm | 0.1
OPT* | 11 | 161 | Float |  |  | Imax A 1. Bereich | 0.002
OPT* | 12 | 162 | Float |  |  | Imax A 2. Bereich | 0.020
OPT* | 13 | 163 | Float |  |  | Imax A 3. Bereich | 0.200
OPT* | 14 | 164 | Float | OPT 14=5.0! |  | Imax A 4. Bereich, für CheckLimits | 2
OPT* | 15 | 165 | Float |  |  | UmaxHi maximale Klemmenspannung im HiVolt-Bereich | 25
OPT* | 16 | 166 | Float |  |  | UmaxLo maximale Klemmenspannung im LoVolt-Bereich | 6.1
OPT* | 17 | 167 | Float |  |  | Bit 0, 1 = DACtype, 0=MAX543/LTC8043, 1=AD5452, 3=DAC8811, Bit 2=LM75 vorhanden, Bit 3 = LM75 extern I2C-Adr. $48 | 4
OPT* | 18 | 168 | Float |  |  | Init Ipercent, Einschaltwert für Off-Strom in Prozent vom Sollstrom | 0
OPT* | 19 | 169 | Float |  |  | Init PWonTime | 10
OPT* | 20 | 170 | Float |  |  | Init PWoffTime | 0
OPT* | 21 | 171 | Float | OPT 21=60! |  | Lüfter-Einschalt-Temperatur | 50
FPGA 2.1
Cmd | Argument | SubCh |  | Beispiele (hier für Adresse 7) | Beispiel-Antwort | Erläuterung
VAL | 0..79 | 0..79 | LongInt | 7:VAL 0=512!, 0? | #7:255=0 [OK], #7:2=0.1 | Allg. Form für SubCh, 80 Schreib-/Lese-Register im FPGA über SPI, die ersten 4 werden ständig aktualisiert für PM8
DSP | 0 | 80 | Byte | DSP=4!, 7:80=0!, 80? | #7:255=0 [OK], #7:80=3 | Angezeigtes Menü auf PM8-Panel TBD
HEX |  | 88 | Byte | HEX=1, 88=0! |  | Hex-Mode bei OptoBus-Zahlenausgeben, zusätzlich in der Form [$12345678]
DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 0:89=2! | #7:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2)
OPT* | 0 | 150 | Byte | OPT 0=1!, OPT=1 | #7:255=0 [OK] | Default-BIN/BIT-Dateinummer (FPGA-Konfigurationsdatei), Default=0
OPT* | 1 | 151 | Byte | OPT 1=-1! |  | Default-INI-Dateinummer (Script-Datei)
OPT* | 3 | 153 | Byte | OPT 3=128! |  | Default-Auto-Increment-Register/SubCh AIR für MEM-und DAT-Files (siehe dort)
OPT* | 4 | 154 | Byte | OPT 4=0! |  | MCH-Default (siehe LabScript)
OPT* | 5 | 155 | Byte | OPT 5=10! |  | SCH-Default (siehe LabScript)
OPT* | 7 | 157 | Byte | OPT 7=255! |  | Nachkomma-Anzahl in der Antwort, Default 255=Auto
OPT* | 9 | 159 | Integer | OPT 9=500! |  | GET-/PUT-Timeout, Default 500 ms
OPT* | 10..13 | 160..163 | LongInt | OPT 10=32768! |  | Init-Werte für 4 angezeigte Param-Register 0..3
CLK |  | 90..99 |  |  |  | 90..99 RTC-Register und Befehle (Echtzeituhr), Stunden/Minuten/Sekunden/Tag/Monat/Jahr
CFG | - | 240 | Byte | CFG=3!, CFG? | #7:255=0 [OK] | Auswahl und Laden der Datei Nummer <byte> von SD-Karte. Bei BIN- und BIT-Files wird die Datei gelesen und ins FPGA programmiert, INI-Dateien werden als Script ausgeführt. Achtung: OptoBus ist bei Konfigurationsdaten etwa 2 Sekunden blockiert!
LST**, DIR** | - | 241 | - | LST?, DIR?, 241? | #7:241=0 [<FileName1>], #7:241=1 [<FileName2>] usw. | Directory-Liste mit Dateinummern und zugehörigen Dateinamen
FNM** |  | 242 | - | FNM?, 7:242? |  | FileNum, Anzahl der Dateien auf der SD-Karte
FPGA 1.0 behandelt Scripts (von SD-Karte gelesene INI-Dateien) im Prinzip so, als hätte es diese Befehle/Abfragen über den OptoBus erhalten.
Datei-Befehle neu ab Version 2.1
Alphanumerische Befehlsargumente für Dateinamen zulässig, die nicht mit Ziffern beginnen dürfen.
CFG |  | 240 |  | CFG=9, CFG=DDS.BIN |  | File Load, BIT/BIN-Konfigurationen, aber auch INI-, DAT-, MEM- und BMP-Dateien (werden je nach Suffix anders behandelt)
|  |  |  | CFG=BINDATEI.DAT |  | BIN- und BIT-Dateien werden als Konfiguration ins FPGA geladen, INI-Dateien werden als LabScript ausgeführt, MEM- und DAT-Dateien auf eine SPI-AutoIncrement-Adresse ausgegeben (z.B. für BlockRAM-Inhalte, DAT immer binär, byteweise!), BMP-Dateien als Background ins QVGA-Video-RAM geladen, sofern ein solches im FPGA implementiert ist.
|  |  |  | CFG=PICOBLAZ1.MEM |  | MEM-Dateien sind BlockRAM-Inhalte für den PicoBlaze-Core. Diese müssen dem von KCPSM3-Assembler ausgegebenen Format entsprechen (Textdatei mit einem Hex-Wert pro Zeile, max. 1024 Werte).
AIR |  | 248 |  | AIR=<n>, 248?, AIR=128 | #7:248=128 | Auto-Increment-Registernummer (für FPGA-SPI) für MEM- und DAT-Files (z.B. BlockRAM-Inhalte), Default: Register/SubCh 128 bzw. Inhalt OPT 3. Dieses Register ist das Daten-Empfangregister, nach jedem Zugriff muss sich ein Adresszähler im FPGA erhöhen. Ein Reset des Zählers erfolgt vor und nach jeder Datei-Übertragung durch automatischen Zugriff auf SPI-Register <n>+1 (Default: 129). Dieser Zugriff kann daher auch zum Reset des (PicoBlaze-)Cores dienen.
Befehle neu/geändert ab FPGA Version 2.5
Alphanumerische Befehlsargumente können nun auch in "Häkchen" gesetzt werden, somit sind z.B. auch Dateinamen zulässig, die mit Ziffern beginnen.
Eine batteriegepufferte externe Echtzeituhr DS1302 an PortB/Debug wird unterstützt, Pinbelegung siehe CORERAM-Karte
CLK | 0..5 | 90..95 |  | CLK 0=17, CLK 1? | #7:91=45 | RTC-Register (Echtzeituhr), 90=Stunden, 91=Minuten, 92=Sekunden, 93=Tag, 94=Monat, 95=Jahr zweistellig. Schreiben setzt auch externe RTC, falls vorhanden
CLK | 7 | 97 |  |  | #7:97=0 [17:45:00 02.05.09] | AVR-Uhr mit externer RTC DS1302 synchronisieren (auslesen, wird beim Einschalten automatisch ausgeführt), Anzeige Uhrzeit/Datum
Die interne Uhr des AVR-Controllers läuft auch ohne externe RTC, sollte dann aber nach dem Einschalten auf die/das richtige Uhrzeit/Datum gesetzt werden, damit angelegte Dateien das korrekte Erstellungsdatum erhalten.
OPT* | 0 | 150 | Byte | OPT 0=1!, OPT=1 | #7:255=0 [OK] | obsolet wg. OPT 30, ohne Funktion
OPT* | 1 | 151 | Byte | OPT 1=-1! |  | obsolet wg. OPT 31
OPT* | 10 | 160 | Byte |  |  | Einschalt-Defaultwert für CoreRxSubCh Kommunikation FPGA-CPU-Core an AVR intern
OPT* | 11 | 161 | Byte |  |  | Einschalt-Defaultwert für CoreTxSubCh, Kommunikation AVR an FPGA-CPU-Core intern
OPT* | 20..23 | 170..173 | LongInt | OPT 20=32768! |  | Init-Werte für 4 angezeigte Param-Register 0..3, Achtung: Neue Belegung!
OPT* | 30 | 180 |  | OPT 30="PACMAN.INI", OPT 30="AMDDS.BIN" |  | Default-FPGA-Konfigurationsdatei oder INI-Script, statt OPT 0 und OPT 1 ausgeführt, falls nicht leer
OPT* | 31 | 181 |  | OPT 31="MYDATA.TXT" |  | Default-FileName für mit FWR und FWV angelegte/erweiterte Messdaten-Textdateien, default "DATAFILE.XLS"
FNA |  | 243 |  | FNA="<filename>" |  | FileName für mit FWR und FWV angelegte/erweiterte Messdaten-Textdateien temporär neu setzen, default der mit OPT 31 angelegte Dateiname.
FDL |  | 244 |  | FDL="<filename>" |  | FileDelete, beliebige Datei löschen
FQU |  | 249 |  | FQU="<filename>" | #7:255=31 [NOTFOUND] [NOCARD] | File Query, liefert 0 [OK] wenn File existiert, sonst Fehlermeldung
FWR |  | 220 |  | FWR = <register>, FWR=3 |  | FileWriteRegister, LabScript-Registerinhalt 0..9 in (ggf. mit FNA bestimmte) Textdatei schreiben, wird automatisch erstellt (wenn nötig), Header angelegt, geöffnet und geschlossen, Registernummer und Uhrzeit werden ebenfalls geschrieben (TAB-getrennt).
FWV |  | 230 |  | FWV <index>=<wert>, FWV=1.23456, FWV 3=775.0 |  | FileWriteValue, angegebenen Wert in (ggf. mit FNA bestimmte) Textdatei schreiben, wird automatisch erstellt (wenn nötig) geöffnet und geschlossen, Header angelegt. Index und Uhrzeit werden ebenfalls geschrieben (TAB-getrennt).
TTF |  | 800 |  | TTF 3="LISTING.TXT" |  | TeleType File an SPI, TTF <SPI-Register>="<filename>", für CPU-Cores, Wartezeit 50 ms nach jedem <CR/LF>
TTY |  | 870 |  | TTY ="<filename>" oder TTY=<filenumber> | Inhalt der Datei als Klartext | TeleType File an serielle Schnittstelle, TTY ="<filename>". Funktioniert i.d.R. nur, wenn FPGA-Modul das letzte (oder einzige) in der OptoBus-Kette ist, ansonsten werden die Zeilen von folgenden Moduln möglicherweise als Befehle interpretiert. Wartezeit 10 ms nach jedem <CR/LF>
TSF |  | 880 |  | TSF="<filename>" |  | Text Save (append) to File, TSF="<filename>" <CR>, <bieliebiger Text> , Ende mit ETX ($03), für CPU-Cores
XMR |  | 890 |  | XMR? |  | XModem-Receive AutoInc-Block vom Rechner an mit AIR bestimmtes SPI-Register, vorher müssen AIS, AIW und ggf AIR entsprechend gesetzt sein. Nur XMODEM 128/Checksum unterstützt, nicht CRC oder 1K. Funktioniert nur, wenn FPGA-Modul das einzige in der OptoBus-Kette ist; andere Module leiten Binärdateien nicht durch!
TSR |  | 900 |  | TSR <SPI-Register>="<string>", TSR 3="RUN 50000" |  | Type String an SPI, für CPU-Cores mit eigener Intelligenz (z.B. ct-BASIC)
TSS |  | 970 |  | TSS ="<string>" | <string> | Type String an serielle Schnittstelle, für Anwendung innerhalb von INI-Scripten und Debug-Zwecke
COM | 0 | 990 |  | COM 0=1 |  | Einstellen des CoreRxSubCh-SPI-Register, F_INT-IRQ holt Zeichen aus diesem Register ab und interpretiert Zeichenkette als c't-Lab-Befehl
COM | 1 | 991 |  | COM 1=2 |  | Einstellen des CoreTxSubCh-SPI-Register, für Zeichenausgabe an CPU-Cores mit eigener Intelligenz (z.B. ct-BASIC). Anfragen/Befehle, die über F_INT/CoreRxSubCh hereinkommen, werden hier beantwortet.
COM | 2 | 992 |  | COM 2=0 |  | Default-Kommunikationskanal für INI-Files, 0=OptoBus (default), 1=intern COM an FPGA
AIR |  | 280 |  | AIR=<n>, 280?, AIR=128, 280=128 | #7:280=128 | Auto-Increment-Registernummer (FPGA-SPI-SubCh) für MEM- und DAT-Files (z.B. BlockRAM-Inhalte) und BLD/BSV-Befehle, Default: Register/SubCh 128 bzw. Inhalt OPT 3. Dieses Register ist das Daten-Empfangregister, nach jedem Zugriff muss sich ein Adresszähler im FPGA erhöhen. Ein Reset des Zählers erfolgt vor und nach jeder Datei-Übertragung durch automatischen Zugriff auf SPI-Register <n>+1 (Default: 129). Dieser Zugriff kann daher auch zum Reset des (PicoBlaze-)Cores dienen. Achtung: Neue SubCh-Belegung!
Die dem AIR-Wert folgenden 3 SPI-Register sind für AutoIncrement-Übertragungen reserviert und werden bei Blockübertragungen (mit BSV/BLD) automatisch beschrieben. Wenn AIR=128 (default), gilt folgende Belegung:
129 = CoreSelect-Register, selektiert bestimmten Core, falls mehrere im FPGA vorhanden
130 = Startadresse in 32-Bit-Breite, Beschreiben dieses Registers muss im FPGA Schreibzugriff auf RAM-Inhalt freischalten
131 = Startadresse in 32-Bit-Breite, Beschreiben dieses Registers muss im FPGA den Lesezugriff auf RAM-Inhalt freischalten
AIS |  | 281 |  | AIS=0 |  | Auto-Increment-Select, bestimmten Core auswählen für DAT, MEM, HEX-Files, wird auf AIR-Wert plus 1 ausgegeben (default 129).
AIW |  | 282 |  | AIW=1 |  | Auto-Increment-Wortbreite 1, 2 oder 4 Bytes
BLD |  | 283 |  | BLD="<filename>", BLD=<filenummer> |  | AutoInc-Block von SD-Card lesen und auf AIR ausgeben, ähnlich CFG=<datfile>.DAT, nur mit dem Unterschied, dass Datei-Extension nicht interpretiert wird
BSV |  | 284 |  | BSV="<filename>", BSV=<filenummer> |  | AutoInc-Block von AIR lesen und auf SD-Card speichen
AIM |  | 285 |  | AIM=<adresse>, AIM=49152, AIM=0 |  | AutoInc-Blockstart in LongWords, für BSV und BLD, wird automatisch vor Übertragung auf SPI-Register 130 oder 131 ausgegeben
AIE |  | 286 |  | AIE=<adresse>, AIE=65535 |  | AutoInc-Blockende in LongWords, für BSV, Anzahl der gelesenen Bytes = AIE-Wert minus AIS-Wert. Wird nicht auf SPI ausgegeben, sondern dient als Endpunkt für BSV-Befehl beim Hochzählen der Adresse.
* nichtflüchtige EEPROM-Werte mit Schreibsperre
** nur Lesen
LabScript 1.0
Script-Implementation für FPGA ab 1.2 | [5 empty] | INI-Files sind auf der SD-Karte gespeicherte Textdateien, die beliebige c't-Lab-Befehle enthalten dürfen. Diese werden abgearbeitet, als wären sie vom PC über die OptoBus-Schnittstelle an das Modul gelangt. Zu erstellen mit Wordpad o.dgl.
Für Scripte, die als INI-Datei auf SD-Karte gespeichert sind | [5 empty] | Achtung: Script-Befehle sind nicht rekursiv, deshalb sind CFG, LST und FNM in einem Script nicht erlaubt (es sei denn, sie sprechen ein anderes Modul an). Branches "vorwärts" verlangsamen den ersten Durchlauf, und zwar um so mehr, je weiter "unten" sie im Script stehen.
Erweiterung auf Integer-SubCh 0..32767
Für die Script-Verarbeitung stehen 10 Fließkomma-Register zur Verfügung, von denen das erste (0) als Fließkomma-Akkumulator dient.
Load- und Store-Befehle funktionieren mit jedem Register (0..9 einschl. Akkus)
Cmd | Argument | SubCh |  | Syntax/Beispiele | Beispiel-Antwort | Erläuterung
|  | <opcode> | <format>
// | - | - | - | // Kommentarzeile |  | Ignorierte Kommentarzeile
REG |  | 300..309 | Float | REG <n>=<wert>, REG <n>? |  | Load Register 0..9 immediately mit Wert, auch Abfrage
ACC |  | 300 |  | ACC=<wert>, ACC?, 300? |  | Load Akku A (Register 0) immediately mit Wert, auch Abfrage
MOV |  | 310..319 |  | MOV <zielregister>=<quellregister> |  | Move Registerinhalt <zielregister> <= <quellregister>
DEC |  | 320..329 |  | DEC <register> |  | 320 Decrement Register (0..9), Ergebnis für Branches merken
INC |  | 330..339 |  | INC <register> |  | 330 Increment Register (0..9), Ergebnis für Branches merken
CPZ |  | 340..349 |  | CPZ <register> |  | 340 Compare Register (0..9) mit "0", Ergebnis für Branches merken
XCH |  | 350..359 |  | XCH <register>=<register>, XCH = 4, XCH 2=6 |  | 350 Exchange 0..9 <=> 0..9, ohne Argument: Akku A mit Register (0..9)
MUL |  | 600..609 |  | MUL <register> |  | 600 Multiplikation Akku A = Akku A * Register (0..9)
DIV |  | 610..619 |  | DIV <register> |  | 610 Division Akku A = Akku A / Register (0..9)
ADD |  | 620..629 |  | ADD <register> |  | 620 Addition Akku A = Akku A + Register (0..9)
SUB |  | 630..639 |  | SUB <register> |  | 630 Subtraktion Akku A = Akku A - Register (0..9)
SQR |  | 640..649 |  | SQR <register> |  | 640 Quadratwurzel Register (0..9) <= sqr(Register (0..9))
SQU |  | 650..659 |  | SQU <register> |  | 650 Quadrat Register (0..9) <= Register (0..9) * Register (0..9)
NEG |  | 660..669 |  | NEG <register> |  | 660 Negiere Register (*-1)
GET |  | 400..409 |  | GET <zielregister>? |  | Warte auf Ergebnis, speichere in Registerinhalt 0..9. Funktioniert wegen nötigem OptoBus-"Kreisverkehr" nur unzureichend oder gar nicht. (#X:XXX gleich Kanal-Match)
PUT |  | 500..509 |  | PUT <register> |  | Sende Wert in Register auf MCM/SCM
FWR |  | 900..999 |  | FWR <dateinummer> = <register>, FWR 75=2!, FWR = 0! | angehängt an Datei DATA75.XLS, DATA0.XLS | FileWrite, Register 0..9 in Datei DATA0..DATA99.XLS schreiben (reine Textdatei, kann mit Excel geöffnet werden)
LBL |  | 1000..1099 |  | LBL <labelnr> |  | Label 0..99 setzen (hier begrenzt auf 0..31)
GTO |  | 1100..1199 |  | GTO <labelnr> |  | Goto <labelnr>
BRA |  | 1100..1199 |  | BRA <labelnr> |  | Branch always to <labelnr>, wie GTO
BRG |  | 1200..1299 |  | BRG <labelnr> |  | Branch if greater 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A größer als B
BGE |  | 1300..1399 |  | BGE <labelnr> |  | Branch if greater or equal 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A größer oder gleich B
BEQ |  | 1400..1499 |  | BEQ <labelnr> |  | Branch if equal 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A gleich B
BLE |  | 1500..1599 |  | BLE <labelnr> |  | Branch if lower or equal 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A kleiner oder gleich B
BRL |  | 1600..1699 |  | BRL <labelnr> |  | Branch if lower 0 to Label <labelnr>, wenn Akku A kleiner als B
INP |  | 2000..2255 |  | INP <SubCh>?, INP 248? INP 0? |  | Akku (Reg. 0) Input, mit Ergebnis von moduleigenem SubCh 0..255 füllen
OUT |  | 2000..2255 |  | OUT <SubCh>=<register>, OUT 128=3 |  | Register Output, Ausgabe <register> auf moduleigenen SubCh 0..255
WTH |  | 290 |  | WTH |  | Wait Tick Hour
WTM |  | 291 |  | WTM |  | Wait Tick Minute
WTS |  | 292 |  | WTS |  | Wait Tick Second, warte auf nächsten Sekundenwechsel
DLY |  | 299 |  | DLY=<ms_zeit>, 299=1500! |  | Delay/Pause, Ausführung wird <ms_zeit> Millisekunden angehalten. Nur in Scripts sinnvoll, da OptoBus während dieser Zeit blockiert ist. Liefert beim Lesen letzten Pausenwert.
MCH |  | 270 |  | MCM=<Moduladresse> |  | Main-Channel für GET/PUT, Script-gesendete/empfangene Daten, Moduladresse
SCH |  | 271 |  | SCM=<SubCh> |  | SubChannel für GET/PUT, Script-gesendete/empfangene Daten
Display-Befehle QVGA-Treiber FPGA (nur bis Firmware #2.33) | [5 empty] | obsolet ab FW 2.4
DPV |  | 700 |  | DPV=1.2345 |  | Display Value Immediate, Wert DPV=1.2345 @ DPX, DPY
DPR |  | 710..719 |  |  |  | Display Inhalt Register 0..9 DPR=<register> @ DPX, DPY
DPS |  | 720 |  | DPS=HALLO_FPGA |  | Display String DPS=HALLO_FPGA @ DPX, DPY
DPC |  | 730 |  |  |  | Display RTC, DPC=0 Zeit, DPC=1 Datum @ DPX, DPY
DRW |  | 740..742 |  |  |  | 740 DrawRect 741 FillRect 742 Drawline mit XY-Param @ DPX, DPY
DRI |  | 750 |  | DRI=1 |  | Draw Instrument, Bargraph usw.
DBG |  | 770 |  | DBG=0, DBG=demo.bmp |  | Display-Background, DBG=0 keiner, DBG=<alphastr>=BMP-Name
DPX |  | 780 |  | DPX=80 |  | Display-Koordinaten, EndX, vorheriger Wert wird StartX für Linien/Rechtecke
DPY |  | 781 |  | DPY=200 |  | Display-Koordinaten, EndY, vorheriger Wert wird StartY
DFX |  | 782 |  | DFX=1 |  | Font-Skalierung X-Richtung (vertikal), 1=klein, 2=mittel, 3=groß
DFY |  | 783 |  |  |  | Font-Skalierung Y (horizontal)
DCO |  | 790 |  | DCO=42 |  | Block-Farbe 6-Bit-Darstellung für nächste Anzeige-Operation, Bitfolge RRGGBB
Wünsche und Anregungen bitte an cm@ctmagazin.de

## Status_Latenzen_Baudraten
STR-Status-Bits, Fehlermeldungen
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Art
BSY | SRQ | OVL | WEN |  |  |  |  | HighNibble: Flags
X | 0 | 0 | X | F | F | F | F | LowNibble: Fehlernummer
X | 1 | 0 | X | 0 | 0 | B | B | LowNibble: Button-Nummer (SRQ=1)
X | X | 1 | LowU | Temp | Volt | Fuse | Power | LowNibble: FaultFlags bei DCG und EDL (OVL=1)
Busy-Flag, Befehl konnte nicht bearbeitet werden, wg. manueller Bedienung
Service-Request-Flag, Anwender hat Panel bedient, Button-Nummer in Bit 0 bis 2
Overload-Flag, Überspannung an A/D-Eingängen (DIV), Iconst/CurrentMode (DCG) wenn FaultFlags=0
WriteEnabled-Flag, 1=Zugriff auf EEPROM-Parameter freigegeben
Fehler- (0=OK) oder Panel-Button-Nummer, wenn SRQ gesetzt (1..3, 0=Bedienung eingestellt)
Buttons: 1=Down/Strom, 2=Up/Spannung, 3=Enter/Feineinstellung (Inkrementalgeber-Druckkontakt)
Statusmeldung wird bei Bedienung des Panels immer gesendet, ebenso nach jedem Befehl, der mit einem "!" endet (Acknowledge),
Baudraten-Berechnung ATmega32 (SBD-Parameter)
SBD-Befehl zur Baudraten-Anpassung mit Vorsicht verwenden, | [8 empty] | Quarzfrequenz MHz |  | 18.432 | 16 | 16 | 16
wird erst beim nächsten Reset angewendet. | [8 empty] | Gewünschte Bd-Rate |  | 57600 | 38400 | 57600 | 9600
Möglichst auf alle Baugruppen gleichzeitig anwenden, etwa mit | [8 empty] | Ergebnisse:
*:WEN=1! | [8 empty] | UBRR-Wert |  | 39 | 51.0833 | 33.7222 | 207.3333
*:SBD=XXX | [8 empty] | nächster Integer-Wert (SBD-Parameter) |  | 39 | 51 | 34 | 207
mit XXX=Integer-Zahl (Byte) laut nebenstehender Berechnung. | [8 empty] | Effektive Baudrate |  | 57600 | 38461.5385 | 57142.8571 | 9615.3846
Dadurch auch einfache Anpassung an andere Quarzfrequenzen. | [8 empty] | Fehler % |  | 0 | 0.16026 | -0.79365 | 0.16026
Allerdings MUSS dann zur Einstellung zunächst ein 16-MHz-Quarz eingesetzt sein, sonst ist keine Kommunikation mit dem Modul möglich.
Alternativ kann auch der SBD-Wert (Default 51) in der jeweiligen EEPROM-Datei geändert werden -- auf eigene Gefahr!
Höhere Baudraten als 57600 Bd können mit dem FIFO-losen ATmega32 nicht erreicht werden, da sonst Zeichen verloren gehen.
Eine Anpassung auf den neueren ATmega644 ist geplant (gesonderte Firmware).
ADA-IO-Latenzen
Subkanal |  | Belegung |  |  |  | bis Antwort |  | bis Reaktion |  | Messzeit
0..7 |  | A/D 10 Bit intern |  |  |  | 1 ms |  | -- |  | max. 16 ms
10..17 |  | A/D 16 Bit, Steckkarte |  |  |  | 1 ms |  | -- |  | max. 16 ms
20..27 |  | D/A 12 oder 16 Bit, Steckk. |  |  |  | 1 ms |  | 5..16 ms |  | --
30..37 |  | I/O-Ports, Steckkarte |  |  |  | 400..700**µs |  | 400..800**µs |  | 400..800**µs
vom letzten Zeichen des Befehls bis zum ersten Zeichen der Antwort

## Menüs
c't-Lab Menüs, vorläufige Fassung
allgemein
Buttons Auf/Ab wählen Parameter/Wert aus, der Drehgeber verändert ihn. Durch Druck auf den Drehgeber-Knopf erreicht man eine Feineinstellung.
Der Drehgeber besitzt eine firmwareseitige "Beschleunigung" bei schnellen Drehungen, was größere Werte-Änderungen erleichtert.
Istwerte werden durch einen "hohlen" Pfeil-Cursor angezeigt (bei A/D-Werten nicht änderbar), Sollwerte duch einen gefüllten Pfeil-Cursor. Im Feineinstell-Modus ist der Cursor gerastert (grau).
Die Feineinstellung wird nach ca. 2 Sekunden automatisch aufgehoben (durch erneuten Druck auf den Drehknopf auch manuell). Der beim Einschalten sichtbare Parameter ist fett gedruckt.
Wird der gewählte Parameter ferngesteuert vom Rechner geändert, aktualisiert sich auch die Anzeige sofort.
ADA-IO Version 1.70
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Value 0 | 0 | -- | -- |  | VAL 0 und 1 Portbits belegt durch Inkrementalgeber, nicht benutzbar
... | ... | -- | -- |  | A/D-Wandler-Werte nur ablesbar
Value 17 | 17 | -- | -- |  | VAL 8, 9, 18, 19 nicht benutzt
Value 20 | 20 | 0,1V | 1 mV | 0V | D/A-Wandler-Werte, Einstellung der Ausgangsspannung über Drehgeber
... | ... | -- | -- | 0V
Value 27 | 27 | 0,1V | 1 mV | 0V
Value 30 | 0 | -- | -- |  | PIO-Zustand binär Bit 7..0, Druck auf Drehknopf für Hex-Anzeige "$XX", änderbar wenn Ausgang
... | ... | -- | --
Value 37 | 19 | -- | --
Hinweis:
Mit dem Befehl "DSP 0=XX!" (bzw. "80=XX!") kann ein beliebiger Messwert-Kanal auf das Display geholt werden, XX steht für die VAL-SubCh-Nummer (0 bis 27).
Mit dem Befehl "DSP 1=XX [irgendeintext]!" kann der Messwert von Kanal XX mit einer Legende in der unteren Display-Zeile versehen werden, z.B. Einheit (max. 8 Zeichen).
Mit dem Befehl "DSP 1=XX []!" wird die Default-Legenden-Anzeige wiederhergestellt ("Value XX").
DDS Version 3.4
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Burst | 5 | 10ms | -- | aus | Burst 10ms, Pause in 10-ms-Schritten einstellbar bis 900ms
Offset | 20 | 0,1V | 5 mV | 0V | Offset-Gleichspannung -10 bis +10V
Function | 4 | Wellenform | -- | Sinus | Wellenform Aus, Sinus, Dreieck, Rechteck, Logikpegel
Frequ | 0 | Terzfr. 20 Hz .. 20 kHz | 1 Hz | 1000Hz | Frequenzeinstellung in Terz- oder 1Hz-Schritten, 0 Hz bis 999 kHz
Level | 1 | dB-Schritte -70 .. 20dB | 1 mVeff | 775 mVeff | Ausgangspegel in mVeff, 0,1mVeff bis 8 Veff
PeakL | 2 | dB-Schritte -70 .. 20dB | 2,82 mVpp | 2191mVpp | Peak-Level in mVpp, wird entprechend Wellenform umgerechnet, hier bei Sinus
In 1V | 10 | TRMSC-Empfindlichkeit | -- | 1V | Eingangspegel am TRMSC-Messeingang in mVeff, Drehgeber stellt Messbereich ein (100mV, 1V, 10V, 100V)
DCG
Panel zeigt in der 1. Zeile die Ist-Spannung, in der 2. Zeile den Ist-Strom an (hohler Cursor). Wechselt beim Bedienen zur Einstellung kurzzeitig auf Sollwertanzeige (gefüllter oder gerasterter Cursor).
Die Tasten Auf/Ab wechseln zwischen Spannungs- und Stromeinstellung. Beim Überschreiten des eingestellten Strom-Wertes leuchtet Panel-LED3 (rot) statt LED2 (grün)
Wenn TrackCh 0..7 und nicht "aus", wird ein zweites (in der OptoBus-Kette nachfolgendes) DCG-Modul auf der eingestellten Adresse mit den lokal eingestellten Werten ferngesteuert.
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Power | 19 | - | - | - | Momentan abgegebene Leistung in Watt, wird 5 x / Sekunde berechnet
(Energie) | 7 + 8 | - | - | - | Abgegebene Energie in Amperestunden und Wattstunden, wird 5 x / Sekunde berechnet
TrackChn | -- | zu trackendes Modul | -- | aus | Tracking-Funktion für Doppel-Netzteil, Moduladresse wird nichtflüchtig gespeichert, aus/0..7
T off | 28 | 0..20000 ms | -- | 6 | Off-Zeit der Ripple-Spannung, in 2-ms-Schritten
T on | 27 | 2..20000 ms | -- | 4 | On-Zeit der Ripple-Spannung, in 2-ms-Schritten
Ripple | 29 | 0..100 Prozent | -- | 0 | Arbiträre "Brummspannung" mit einstellbarem Timing, Ausgangsspannung wird während Off-Zeit um Prozentwert vermindert
(Spannung V) | 0 | 0,1V | 5 mV (1mV @16-Bit) | 5V | obere Zeile, Spannungseinstellung mit Sollwertanzeige, sonst Istwert
(Strom mA) | 1 | 10 mA | 100µA / 1mA | 20mA | untere Zeile, Strombegrenzungs-Vorgabe,
ACV
Panel zeigt in der 1. Zeile Aussteuerung links, in der 2. Zeile Aussteuerung rechts als Balkenanzeige mit 0 dB als Strichmarkierung.
Druck auf den Drehgeber-Knopf "merkt" die Einstellungen für Gain und SampleRate nichtflüchtig im EEPROM
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
Level Bar | 19 | Gain | (Memo) | 0 dB | Gain (Verstärkung/Abschwächung) -20 .. +50dB, Pegel-Anzeige Balken
Gain | 19 | Gain | (Memo) | 0 dB | Gain (Verstärkung/Abschwächung) -20 .. +50dB
mV | 19 | Gain | (Memo) | 0 dB | Gain (Verstärkung/Abschwächung) -20 .. +50dB, Pegel-Anzeige mVeff (RMS)
AuxFunction | 9 | AuxCmd | (Memo) | 7 | Übermitteltes Byte an Extension-Platine
SampleRate | 8 | 48 .. 192 kHz C+P | (Memo) | 48 kHz | Sample Rate für ADC-Extension, 48..192 kHz Consumer, 48..192kHz Professional
DIV
Panel zeigt in der 1. Zeile die Ist-Spannung, in der 2. Zeile den Messbereich
Drehgeber oder Up/Down-Taster ändern Messbereich (0..7: Spannungen, 8..15: Ströme)
Wird der Drehgeber-Knopf (oder 3. Taster, wenn stattdessen bestückt) beim Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt,
führt das Modul einen Offset-Grundabgleich durch
EDL
Panel zeigt in der 2. Zeile die Ist-Spannung, in der 1. Zeile den Ist-Strom an (hohler Cursor). Wechselt beim Bedienen zur Einstellung kurzzeitig auf Sollwertanzeige (gefüllter oder bei Feineinstellung gerasterter Cursor).
Die Tasten Auf/Ab wechseln zwischen den Menüeinträgen. Beim Überschreiten der Verlustleistung, der Kühlkörper-Temperatur oder der Eingangsspannung leuchtet Panel-LED2 (rot)
Wird der Drehgeber-Knopf beim Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt, wird der Adjust-Modus aufgerufen
Menüpunkt | =SubCh | Einstellung grob | Einstellung fein | Default | Bemerkung
I off % | 29 | 0..100 Prozent | -- | 0 | Ausgangsstrom wird während Off-Zeit auf Prozentwert vom On-Nennwert vermindert
T off | 28 | 0..20000 ms | -- | 0 | Off-Zeit des Stroms, in 1-ms-Schritten
T on | 27 | 2..20000 ms | -- | 10 | On-Zeit des Stroms (eingestellter Nennwert), in 1-ms-Schritten
Mode | 9 | 0..4 | -- | 1 | Modus off=0, I HiV (bis 25V), I LoV (bis 6,1V), R HiV (bis 25V), R LoV (bis 6,1 V, Niederohmwiderstände)
(Strom mA/A) | 1, 11/16 | 10 mA | 100µA / 1mA | 20mA | obere Zeile, Nennstrom- oder Nennwiderstands-Vorgabe, danach Istwert bei Iconst
(Spannung V) | 0/10 | -- | -- | -- | untere Zeile, Ist-Klemmenspannung
Power | 19 | 100 mW | 1 mW | 0 | aufgenommene Leistung in Watt
(Energie) | 7 + 8 | - | - | - | Aufgenommene Energie in Amperestunden und Wattstunden, wird 5 x / Sekunde berechnet
IntRes | -- | -- | -- | -- | berechneter Innenwiderstand der Spannungsquelle, nur wenn T off > 1 im Iconst-Betrieb
Temp C | 233 | -- | -- | -- | Kühlkörper-Temperatur °C. Ermittelt vom externen Kühlkörper, wenn vorhanden und der höchste Bereich gewählt ist, sonst intern